# 第三章  技术参数

一、项目注意事项

1、加注“*”号的为重要技术参数要求；加注“▲”为核心产品；加注“●”符号为实质性要求。

2、1）投标人需提供针对本项目的仪器设备重要技术参数（*标表示的参数）的参数证明文件（包括但不限于：仪器设备宣传彩页或仪器设备技术白皮书或检测报告等），证明文件须加盖投标人单位公章；投标人是自然人的，应由本人签字或盖章并编制到电子版投标文件中。如不提供，对应的技术参数不得分。

2）其它技术参数（非*标表示的参数）以投标人提供的“非重要技术参数无负偏离承诺”为准。

●3、投标人针对本项目所有投标产品的质保期不得少于技术参数中对每个产品的要求；

4、投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人单位公章后附在相关外文资料后面。

二、项目具体技术参数

2023年甘肃省金昌生态环境监测中心生态环境监测能力提升项目招标参数表（包一）

| 序号 | 品名 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手持式风速仪 | 手持式风速仪系统采用精密传感器及智能芯片，能同时对风向、风速、大气压、温度、湿度五项气象要素进行准确测量。内置大容量 FLASH存储芯片可存储至少一年的气象数据；通用 USB 通讯接口，使用配套的 USB线缆即可将数据下载到电脑，方便用户对气象数据的进一步处理分析。 *1.大屏幕液晶显示温度、湿度、风速、气压值； *2.风向可自动定北； 3.大容量数据存储，最多可存储 40960 条气象数据（数据记录间隔可在1～240 分钟之间设置）； 4.通用 USB 通讯接口，方便数据下载； 5.系统语言可在中文和英文之间切换； 6.电池电量指示；低功耗设计，长时间待机； 7.结构设计科学合理，方便携带； 8.供 电：4.5V（3节5号1.5V电池）； 9.量 程：温度：-40～80℃ ；湿度：0～100%RH ；风速：0～30m/s ；风向：罗盘观测方位；气压：300～1100hPa； 10.精 度：温度：±0.5℃；湿度：±3%RH；风速：±0.5m/s；风向：±1/8 方位 ；气压：±3hPa 11.质保期为货物安装验收后24个月。质保期内，负责免费进行更换损坏的部件。 | 台 | 3 |  |
| 2 | ▲便携式气相色谱质谱联用仪 | 1.设备用途： 用于现场应急监测对大气、水、土壤中挥发性有机物的快速定性和痕量分析。整体设备符合HJ1223-2021、HJ1227-2021、HJ1058-2019、GB/T32210等国内外相关监测标准。用于现场应急检测、鉴别和定量工业化合物、环境污染物等。可通过肩背或者手提方式移至现场进行监测，也可放置于移动监测车，用于污染源（有组织和无组织）、环境空气中VOCs的现场定性和定量分析。功能扩展性和广谱性：要求设备的功能要强大，有配套的便携前处理系统，在应急事故现场，实现对气态、液态等多种样品形态的多组分及浓度由ppb及到ppm级的样品前处理及主机分析。具有定位功能，远程无线传输功能等。 2.配置要求： 2.1主机:便携式气质联用仪一套。 2.2电源包：电源适配器1个、内置电池2块、充电器1个、外置电池1套；工作站软件1套、NIST谱库（免费更新）1套、NIOSH资料库，外置载气接头1个，移动工作站（可移动数据处理终端(非OEM)）及配套设备1套。 2.3采样包：手持式主机一体化气体采样器、伴热管线1套。 2.4便携顶空进样器1套，配顶空瓶、盖、垫各100个。 2.5维护工具包1套、数据备份硬盘1套（2T容量）、防震设备运输箱1个。 2.6内标气（1,3,5-三（三氟甲基）苯与溴五氟苯）2套（可分期提供）） 2.7载气6瓶。 3.技术参数： 3.1工作条件 环境温度：-20℃～40℃（需提供低温测试报告），相对湿度：20%～80%。 3.2便携性能要求 3.2.1主机重量≤20千克（带电池）；主机尺寸需满足长≤60cm，宽≤50cm，高≤25cm；单块电池使用时间≥3h。 3.2.2在复杂路况下远距离运输中不易发生损坏，且在车辆行驶过程中可开机调试运行，20min内完成调试，保证到达现场后可以立即投入工作状态。 3.2.3可在移动中开机和使用，适合移动监测；仪器在关机时仍可保持真空状态，保证开机后随时进入工作准备状态。 3.2.4要求设备一体化程度高，仪器自身配置控制面板，可以在没有电脑和工作站的条件下控制和操作。一个人可完成设备搬运和污染物监测分析工作。 *3.2.5车不能进入的区域，分析人员背着设备能边走边测。 3.3进样部分 3.3.1样品进样：内置捕集阱浓缩器，方便对低浓度化合物进行痕量分析。 *3.3.2质谱直接进样功能：样品可以不经过色谱柱分离直接进入质谱检测，快速判断污染物种类，划定应急现场污染范围，对现场情况作初步评估。 3.4气相色谱部分 3.4.1柱箱温度控制范围：45℃至200℃； 3.4.2温度可编程的色谱柱：15m×0.25mm×1.0μm。 3.5质谱部分 3.5.1离子化方式：EI电离源；离子化能量：≥70eV；质量范围：不小于41-300amu。 *3.5.2质量分析器：四极杆质量分析器；适配NIST标准谱库，对苯、甲苯等污染物匹配度90%以上。 *3.5.3扫描方式：全扫描（Scan）和选择离子扫描（SIM）两种方式，同时软件应有制作校准曲线功能。 3.5.4调谐方式：具有自动调谐和手动调谐两种方式。开机运行自动调谐；也可根据实际情况进行手动调谐。 3.6检出限：定量浓度在ppb级，即全扫描模式下，进样量200mL、分流比为50:1（或进样量100mL、不分流时）HJ1223中52种挥发性有机物检出限不高于3ug/m3～9ug/m3，如苯检出限不高于3ug/m3 。（需提供相应52种有机物的测定报告予以证明）。 3.7数据处理系统：包含NIST、AMDIS、NIOSH等数据库。 3.8内置GPS系统，可以记录确切的取样位置，具有远程无线传输功能。 3.9具有内置载气、标气，同时也可使用外接载气钢瓶。 3.10手持式主机一体化气体采样器传输管线可加热，防止气体样品冷凝； *3.11和实验室质谱测试结果进行比对，质谱性能检查：测试前需要对质谱性能进行确认，性能指标需满足特征离子碎片数量＞8个，相对丰度范围不超过4倍。（附实验室比对证明材料）。 3.12毛细管色谱柱：配备色谱柱规格必须满足标准方法HJ1223和HJ1227中的VOCs定性和定量要求。 3.13内置Tenax和活性炭吸附剂的三合一捕集管。 3.14便携式GC-MS工作站软件，可使用外置笔计本电脑对仪器进行操作，也能够仅通过仪器面板操控仪器。 3.15运输过程稳定性：便携式GC-MS与附属设备的连接，在复杂路况下远距离运输过程中不会发生损坏。具有抗震保护装置，保证抵达现场后正常开机运行。（提供抗震测试报告） 3.16仪器校准：开机对仪器进行性能检查后，需进行质谱功能调谐，调谐物质为1,3,5-三（三氟甲基）苯与溴五氟苯或全氟三丁胺，关键离子丰度需满足HJ1223中要求。（需附详细质谱调谐合格报告） 3.17主机控制面板为汉化中文操作面板。 *3.18便携式一体化顶空进样器 3.18.1便携式顶空进样器：具备顶空功能，有不少于4个样品进样位，能实现应急所必要的VOCs前处理；可通过主机设置温度和时间，加热温度为室温至80℃。 3.18.2仪器分析含苯系物低浓度水样品时（5ppb），测量重复性≤10%RSD；测量准确性±10%以内。 4.售后服务及其他 4.1质保期为货物安装验收后24个月，在质保期内仪器厂商须提供免费保修服务。维修更换之零部件的质保期自维修验收之日起2年。仪器出现故障，需在2小时内响应、24小时赶赴现场进行维修，1周内保证仪器恢复正常运转；设备到货后一个季度进行一次回访维护，保证设备的性能长期处于良好状态。 4.2为了保证产品和售后服务质量，该设备需提供制造商家针对本项目的销售授权资格证书和售后服务承诺书。 4.3仪器安装现场对使用人员进行培训，培训人数不限。生产厂家应用实验室免费培训，培训人数不少于4人。 4.4仪器制造商授权的技术人员需在交货日期后30天内现场安装调试，仪器所有技术参数经检验应符合投标书要求的技术性能指标值，附第三方出具的检定或校准报告。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 防爆对讲机 | *1.符合国家级电气产品防爆认证“Ex ib IIB T4 Gb（气体防爆）”和“Ex ibD 21 T130（粉 尘防爆）”，具有安全可靠的防爆功能，可在爆炸性气体和可燃性粉尘的危险环境中使用。 2.通过“中国国家强制性产品认证”（CCC），具有检验报告。 3.防尘防水等级≥IP68； 4.支持至少四种工作模式，包括数字常规、模拟常规、模拟集群、PDT数字集群，支持手动切换模式； 5.支持双声码器：AMBE++和NVOC； 6.屏幕尺寸≥1.8英寸彩色显示屏和全数字键盘； 7.支持内置GPS、北斗、GPS与北斗三种定位模式； *8.支持单频中继功能； 9.支持中文短信收发功能，短信息文本内容支持≤500个汉字，具备短消息单发、群发功能； *10.支持降噪功能，噪声抑制能力≥25dB； 11.工作频段350-400MHz，电池容量≥2600mAh； 12.质保期为货物安装验收后24个月。质保期内，负责免费进行更换损坏的部件。 | 台 | 3 |  |
| 4 | 应急帐篷 | 帐篷技术要求应符合MZ/T 011.4--2010产品标准规定要求。样式为长方形双坡面直墙建筑样式。一端山墙开门，门上正中有风斗，另一端山墙对应位置有烟囱口，两侧墙各开两个窗户。整体帐篷通过拉绳连接三角桩固定，由篷体（带拉绳）、棉内胆、框架、地铺及配件（含三角桩、勾桩、三角桩套）五部分组成。 1.篷体要求（mm）:长 3700±30、宽 3200±30、顶高 2700±30、侧墙高 1750±20，培土帘宽度 200±10，使用面积为 12 ㎡。 2.布面：天蓝色单面涂覆 PU 防水阻燃涂层布，333dtex×333dtex（300D）涂层布。 3.材质（不限于但可高于以下参数）：采用Q235、φ25mm×1.0mm 焊接钢管，连接件 Q235、φ28mm×1.0mm 钢管。 *4.涂层布断裂强力（N/5cm）：经向≥1400、纬向≥1100。 *5.力涂层布撕破力（N N）：经向≥67、纬向≥53。 6.涂层布抗粘连性：轻度粘连。 7.涂层布静水压（ kPa ）：≥30。 8.耐气候色牢度：≥3 级。 9.涂层布阻燃性能（mm）：损毁长度为经向≤110、纬向≤110；续燃性能（s）：经向≤5、纬向≤12；阴燃性能（s）：经向≤1、纬向≤1；熔融滴落物：不得引起脱脂棉燃烧或阴燃。 10.焊接钢管规格尺寸（mm）：外径 28（±0.5），壁厚 1.0（±0.1）；喷塑漆膜厚度（μm）：≥35；喷塑漆膜耐腐蚀：≥95h 膜层不起泡不脱落无锈斑。 11.焊接钢管规格尺寸（mm）：外径 25（±0.5），壁厚 1.0（±0.1）；喷塑漆膜厚度（μm）：≥35；喷塑漆膜耐腐蚀：≥95h 膜层不起泡不脱落无锈斑。 12.带管三角环规格尺寸（mm）：直径 4.0（±0.5），管长 48（±2）；镀锌层厚度（μ m）：≥15；镀锌层耐腐蚀：≥48h 主要表面无锈斑。 13.活动三节环规格尺寸（mm）：内长 24（±2），内宽 17（±2）；镀锌层厚度（μ m）：≥15；镀锌层耐腐蚀：≥48h 主要表面无锈斑。 14.半圆环规格尺寸（mm）：内长 19（±2），内宽 15（±2）；镀锌层厚度（μ m）：≥15；镀锌层耐腐蚀：≥48h 主要表面无锈斑。 15.寸角钢规格尺寸 （mm）：外边长 30 （±1.0）。 16.采用一体化包装，袋内需放入产品检验单、产品包装单和使用说明书各一份。 *17.棉内胆要求：棉内胆选用中空涤纶短纤维絮片，面布和里布均为阻燃涤纶平纹绸，保温材料用阻燃涤纶平纹绸两面包裹后绗缝，绗缝间距应在100mm～150mm范围内。棉内胆侧墙的窗口有间距均匀交叉点连接的横压竖“井”字形窗格带，窗格带交叉处正方形缝合。棉内胆面窗口下沿缝制向下开启的软玻璃和棉窗帘，软玻璃里侧三边和外侧上边的缝制宽40mm±2mm锦丝搭扣带，棉窗帘的上边缝制宽40mm±2mm锦丝搭扣带。 其他配备：6人可折叠桌椅1套、火炉1个（煤柴两用钢胆帐篷内取暖炉，炉体尺寸为 53cm*34.5cm*50cm，主要配件 ：每套火炉均有大、中、小炉圈 1套，可拆卸灰斗1个，炉筒拐1个、炉筒2根（炉筒每根长度不低于1.5米））、单人木板折叠床1张（钢木结构硬板床， 长1980±50mm，宽800±50mm，高为350±50mm、储水罐1个（主要材质应采用加厚型 PE 料或其他同等类型食品级材质，要符合相关行业规定标准，储水容量≧170 升）、吊挂式应急灯1个（光源类型为LED，电池容量为 4000mAh，电池充满电 ≥4-12h，充电器直充 ≥5h）。 19.质保期为供货验收后12个月。 | 套 | 1 |  |
| 5 | GPS | 1.屏幕尺寸：≥5.7英寸 2.屏幕类型：IPS 3.屏幕分辨率：≥1440*720全高清阳光屏 4.产品重量：≤260g 5.操作系统：Android 10以上 6.内置内存：≥6GB 7.系统内存：≥128GB 8.存储扩展：支持MicroSD存储扩展，最大支持256GB 9.数据接口：USB-TypeC，支持OTG *10.卫星接受：BDS：B1；GPS：L1；GALILEO：E1；GLONASS：G1；QZSS：L1；SBAS *11.定位精度 单点定位：≤2.5m 12.刷新频率 ≥1Hz 13.待机时间 ＞10小时 14.电源性能 容量：≥5000mAh 15.处理器：≥8核2.0GHz 16.运营商网络：FDD-LTE/TDD-LTE/WCDMA/GSM 17.WiFi协议：802.11 / a/b/g/n/ac 18.WiFi频率：优于2.4G Wi-Fi / 5G Wi-Fi 19.蓝牙：≥BT5.0 20.NFC：≥13.56MHz 21.传感器：光线传感器，接近传感器，加速度传感器，陀螺仪，电子罗盘 22.摄像头：后置摄像头≥1300万像素，前置摄像头≥500万像素 23.防尘防水：IP68 24.抗跌落：1.2m抗跌落 25.湿度：0-95%RH，无冷凝 26.数据包：内置离线地图数据包，支持百度在线卫星影像及矢量地图叠加，安装MobileGIS 软件； *27.产品具备无线电发射设备型号核准证和电信设备进网许可证（提供证书复印件）。 28.投标人需有生产厂家针对本项目授权和原厂售后服务承诺书； 29.质保期为货物安装验收后24个月，在质保期内须提供免费保修服务。 | 台 | 2 |  |

2023年甘肃省金昌生态环境监测中心生态环境监测能力提升项目招标参数表（包二）

| 序号 | 品名 | 技术参数 | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 臭氧分析仪 | 1.功能：针对大气质量监测、车载大气质量监测、工业厂区等环境监测。 2.配置：主机、充电器、三脚架、圆形滤膜组件、备品备件。 3.性能要求 3.1采用紫外吸收法测量，灵敏度高，分析速度快，符合《环境空气 臭氧的测定 紫外光度法》（HJ 590-2010）标准； 3.2测量范围：(0～1) μmol/mol(ppm)，（最大可扩展至10ppm）； *3.3选用与空气自动站相同的低压汞灯作为光源，保证仪器长时间运行的稳定性； 3.4任务软件允许在操作过程中监测测试数据； *3.5带报警功能的连续自检，及时发现仪器故障，保证臭氧测量数据的准确性； 3.6光源光强衰减自检功能,可根据测量值自动调整紫外光源强度，保证臭氧测量浓度的准确性； 3.7储存方式满足臭氧在线监测的储存方式，也可自行设置其它储存方式； 3.8自适应信号过滤技术优化响应时间，响应时间小于120秒； 3.9具有温度补偿和压力补偿，保证测量数据的精度； 3.10触摸显示屏，触摸灵敏，界面显示数据丰富，操作简单易学； 3.11可远程联网实时监控仪器工作状态，也可用于在线监测使用； 3.12详细技术参数 量程 (0～1) μmol/mol(ppm)（可扩展最大可到10ppm） 浓度单位 nmol/mol(ppb),μmol/mol(ppm),μg/m3,mg/m3(可选) 零点噪声 ≤1ppb（RMS） 量程噪声 ≤5ppb 检测下限 2nmol/mol(ppb) 零点漂移（24h） ≤5nmol/mol(ppb) 量程漂移 <1%/天 线性度 <1%F.S. 精度（重复性） <1%R.D. 示值误差 ±2%F.S 响应时间 <120s 样气流量 (800±50)sccm 臭氧稳定工作时间 <30min to 95% 工作温度范围 (-5～40)℃ 工作湿度范围 (0～95)%RH 4.售后服务及其他： 4.1质保期为货物安装验收后24个月，在质保期内仪器厂商须提供免费保修服务；投标产品厂家兰州应有办事处； 4.2提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺书； 4.3仪器安装调试完成后提供第三方出具的检定或校准报告； 4.4培训：供货商应免费安装启动，免费对采购人技术人员的操作、维修、保养等方面进行培训，还应免费提供现场培训，不限人数，内容包括仪器的基本原理，操作保养，维修等方面，直到用户能独立操作和使用。 | 台 | 2 |  |
| 2 | 一氧化碳分析仪 | 1.设备用途 用于测量大气中的一氧化碳、二氧化碳等的浓度。 2.配置要求 2.1主机： 1台 2.2取样管： 1个 2.3充电器： 1个 2.4防护箱 ：1个 2.5输出设备：便携式蓝牙打印机1台 3.性能要求 3.1满足HJ965-2018《环境空气 一氧化碳的自动测定 非分散红外法》、GB 9801-1988 《空气质量一氧化碳的测定非分散红外法》、HJ870-2017《固定污染源废气 二氧化碳的测定 非分散红外吸收法》 3.2采用彩色触摸屏，测量数据具有数字显示和仪表盘显示两种模式； 3.3采用高精度红外传感器，测量精度高、响应速度快、预热时间短； 3.4支持氮气校零和催化校零两种方式； *3.5具有1小时均值，8小时均值，24小时均值测量、存储、输出功能； 3.6内置通路切换电磁阀，调零、测量自动切换； 3.7可同时测量CO和CO2，量程可选择; 3.8具备温湿度补偿修正算法，消除温湿度变化对测量数据的影响; 3.9可存储≥8000组测量数据; 3.10采用高性能采样泵，负载能力强，使用寿命长； 3.11交直流两用，内置电池，一次充电工作>4小时； 3.12具有温湿度测量功能; 3.13内置采样泵，采样流量可达0.5-2.0L/min； 3.14具有警告提醒功能，报警限值可设定； 3.15具有ppm、mg/m3单位主动切换功能； 3.16配备蓝牙无线打印功能； 3.17具有USB，RS232等数字通信接口，测试数据可通过U盘导出； 3.18可选配烟气预处理器可用于固定污染源CO和CO2的测定； *3.19仪器具有防爆性能，可用于防爆和非防爆场合。 4.主要技术指标 主要参数 参数范围 分辨率 准确度 *CO 浓度测量值 0～50 ppm 0.01 ppm 优于±2%FS *CO2浓度测量值 0～5000 ppm 1 ppm 优于±2%FS 重复性 1.0 % 零点漂移 ＜1%FS/h 跨度漂移 ＜1%FS/3h 线性偏差 ≤±1%FS 响应时间 CO＜45s、CO2＜15s 温度附加误差 （在10℃～45℃）≤±2% 满刻度/10℃ 一氧化碳干扰： 1250mg/m3CO≤±0.3% 满刻度 流量范围 （0.5-2.0）L/min 预热时间 CO<30分钟，CO2<10分钟 数据存储能力 不小于8000组 电池工作时间 不小于4小时 仪器噪声 <55dB(A) 整机重量 < 6kg 主机尺寸（mm ） 不超过255×165×340 工作相对湿度 0-95%RH 工作温度 -20～45℃ 5.售后服务及其它 5.1免费提供该仪器设备的现场培训； 5.2质保期为货物安装验收后24个月，在质保期内仪器厂商须提供免费保修服务，终生维修； 5.3为了保证产品和售后服务质量，该设备必须提供制造商家针对本项目的售后服务承诺书原件的扫描件； 5.4仪器安装调试完成后提供第三方出具的检定或校准报告投 5.5标设备制造商有专职的维修工程师负责仪器维修，仪器出现故障，必须在6小时内响应、48小时赶赴现场进行维修，1周内保证仪器恢复正常运转。维修更换之零部件的质保期自维修验收之日起2年。 | 台 | 2 |  |
| 3 | 紫外烟气分析仪 | 1.用途： 用于测定固定污染源排气中的二氧化硫（紫外法）、一氧化氮（紫外法）、二氧化氮（紫外法）、氧气（电化学法）、一氧化碳（电化学法）、二氧化碳（红外法）等成分浓度的检测。 2.技术要求： *2.1仪器为高温热湿法（无需预处理器），内置含湿量的检测模块，整个气路高温加热； *2.2仪器主机与枪管需一体化结构，不可拆分，使用时无需进行连管接线；整机长度≤1050mm； 2.3仪器主机与屏幕需不可拆卸，保证屏显通讯正常； 2.4仪器需双层枪管抽真空设计，防止高温烫伤，隔绝高温烟道热量对气室的影响； *2.5设备需具有中国环境监测总站（环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心）出具的认证检测报告； 2.6仪器需内置烟气工况检测功能，可同步测量含湿量、动静压、烟温等工况； 2.7配置抗H2干扰的CO传感器（符合HJ 973-2018标准），量程0-20000ppm；（以计量器具形式批准证书为准） 2.8仪器整机应具有防水防尘功能且不低于IP56级防水防尘等级。 2.9仪器需自带光谱仪保护功能，光谱仪不受高浓度污染物影响，使用人员无需维护光谱仪； 2.10仪器可通过手机远程操控 3.技术参数： 3.1仪器采样流量≥0.6L/min 3.2准确度示值误差：±3 % 3.3响应时间：≤90s 3.4负载能力：30KPa 3.5整机重量（不含电池）：＜5kg 3.6二氧化硫量程0-1000ppm（可扩展） 3.7一氧化氮量程0-1000ppm（可扩展） 3.8二氧化氮量程0-200ppm（可扩展） 3.9一氧化碳量程0-20000ppm 3.10二氧化碳0-20% 4.配置要求： 4.1便携式紫外烟气分析仪主机（氧气、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、一氧化碳、二氧化碳） 1台 4.2对接延长杆 1根 4.3工况检测附件1套 4.4蓝牙打印机（包含打印纸） 1个 4.5电源适配器 1个 4.6烟气滤芯 2个 4.7移动存储介质 1个 4.8仪器防撞箱 1个 4.9专用工装扳手 1套 5.售后服务及其他： 5.1质保期为货物安装验收后24个月，在质保期内仪器厂商须提供免费保修服务（电化学传感器除外），终生维修； 5.2为了保证产品和售后服务质量，该设备必须提供制造商家针对本项目的销售授权资格证书原件和售后服务承诺书原件； 5.3投标设备制造商在兰州有专职的维修工程师负责仪器维修，仪器出现故障，必须在6小时内响应、24小时赶赴现场进行维修，1周内保证仪器恢复正常运转。维修更换之零部件的质保期自维修验收之日起2年（电化学传感器除外）； 5.4仪器安装调试完成后提供第三方出具的检定或校准报告； 5.5仪器安装现场对使用人员进行培训，培训人数不限。同时应提供不少于2名厂家培训中心免费培训名额（提供厂家承诺函并加盖厂家公章）。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 林格曼光电测烟望远镜 | 可对烟气黑度监测，并记录。所有数据通过单片机作初步处理，数据直读。LCD液晶显示屏显示处理后的数据、打印记录的数据即可证实被测烟气的林格曼黑度等级。因此它可对烟气按规定要求进行排放的监测，打印记录的数据可以作为资料保存起来。该产品需含有《固定污染源排放烟气黑度的测定林格曼烟气黑度图法》（HJ/T 398-2023）要求的30分钟测量法模块 主要技术指标： 1.望远镜视角放大率 ≥10倍 2.望远镜观测距离 3～500米 3.物镜通光孔径 ≥50毫米 4.电子林格曼黑度等级 0～5级 5.测量精度 ≤0.1级 6.镍氢电池/电源DC9V.300mA *7.采样时间：30分钟法，连续、1、5、10分均测可选 8.重量：≤1.2kg 9.体积：330×120×110(mm) 10.可手持监测林格曼黑度。 11.大液晶屏对话式菜单显示，全中文，使操作简单易懂，不需要记忆命令。 *12.内有电子储存器，每组数据包括测试月，日，时，分，秒，林格曼黑度等六个数据。 有打印功能，能在现场得到林格曼黑度的打印结果。 仪器安装调试完成后提供第三方出具的检定或校准报告。 质保期为货物安装验收后12个月。质保期内，负责免费进行更换损坏的部件。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 便携式水质采样器 | 1.设备用途 用于地表水和污水等的便携式自动采样。 2.配置要求 2.1主机： 1台 2.2流量计： 1台 2.3 5L采样瓶 ：1套（4个） 2.4输出设备：便携式打印机1台 2.5取样管：6米×2 3.性能要求: 3.1满足HJ/T91-2022《地表水和污水监测技术规范》中对采样的要求； *3.2采样方式： 3.2.1等时、不等时混合水样：（时间控制采样） 采样时间间隔：1～9999分钟，任意设定； 3.2.2等比例混合水样：（流量控制采样） 配流量传感器控制采样：1～9999M³，任意设定。具有输出脉冲的流量计控制采样：（输出脉冲为5V～15V正脉冲）。1-9999个脉冲，任意设定。（每个脉冲所代表的流量在流量计上设定）； 3.3混合水样个数N：1～200 任意设定； *3.4抽水速度：≥ 3500mL/min； *3.5垂直扬程：≥9m ； 3.6水平吸程：≥80m ， 具有采样管自冲洗功能； 3.7采样量误差：≤±1.5%； 3.8采样重复精度：±10mL； 3.9系统时钟时间控制误差:△1≤0.1%及△24≤30S； 3.10管路系统气密性: ≤-0.05MPa； 3.11平均无故障连续运行时间（MTBF）: ≥1440h/次； 3.12绝缘阻抗: > 20MΩ； 3.13全部中文菜单，人机对话方式，需要人为干预的时侯均有中文提示； 3.14可以根据采样要求预设并存储≥10个常用工作程序，以后可直接调用； 3.15可自动记录并存储每次采样时间。配接流量计后可以纪录≥256组流量数据（每组数据包括：月、日、时、分；瞬时流量；累计流量，每组流量数据的记录时间间隔可任意设定，采用循环更新的方式）。所存数据掉电不丢失，能够方便地查看或打印输出。用户可以根据这些资料及水样化验结果，画出排污曲线图表； 3.16仪器配置RS232接口，可外部控制采样，并输出所采样品的时间，流量数数； 3.17工作环境温度：0℃ 至 +50℃； 3.18电源：内置DC12V锂电池，功率不大于30W； 3.19外壳防护等级：IP65，可在污水环境及全天候使用； 3.20泵管耐酸碱。 4.售后服务及其他 4.1免费提供该仪器设备的现场培训； 4.2质保期为货物安装验收后12个月，在质保期内仪器厂商须提供免费保修服务，终生维修； 4.3为了保证产品和售后服务质量，该设备必须提供制造商家针对本项目的售后服务承诺书原件的扫描件； 4.4投标设备制造商有专职的维修工程师负责仪器维修，仪器出现故障，必须在6小时内响应、48小时赶赴现场进行维修，1周内保证仪器恢复正常运转。维修更换之零部件的质保期自维修验收之日起2年。 | 套 | 1 |  |
| 6 | CODcr 消解器 | 1.仪器主要由机身、回流管、风扇、微晶加热板等 4 大部分组成，定时控制加热电炉板和风扇，可对 8 个锥形瓶回流装置同时进行加热。 2.用于测定水中的化学需氧量，仪器满足《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》(HJ 828—2017 ）方法要求。 3.电源电压：220V 50Hz 加热功率：≥1600W 功率可调（AC 220V±22V,50Hz）消解样品数：不少于 8个（采用磨口 250mL锥形瓶）同时消解。 4.表面覆盖可耐 800℃高温的微晶玻璃面板。 消解完毕后，设备自动停止加热，风机继续工作 120 分钟，辅助样品冷却，可无人看管作业。 5.质保期为货物安装验收后24个月，在质保期内仪器厂商须提供免费保修服务。 | 台 | 2 |  |
| 7 | ▲气相色谱仪（配FID和FPD检测器） | 1.仪器工作环境 1.1 电源电压要求：220V+10%，50Hz～60Hz 1.2 温度：5-40ºC 1.3 工作湿度：相对湿度20-80% 2.系统性能指标 2.1 保留时间重现性：≤0.0008min *2.2 峰面积重现性：≤0.3% RSD 2.3 彩色电容触摸屏尺寸：≥7英寸 2.3.1仪器和耗材健康追踪（警报通知），提供多种诊断功能。 2.3.2内置视频维护操作指南，可通过触摸屏一键检漏，支持一键重置仪器（需提供触摸屏一键检漏，一键重置仪器照片） 3.柱温箱 3.1操作温度范围：室温以上3℃到450℃ 3.2温度控制精度：0.1℃ *3.3程序升温：≥24阶／25平台 3.4 最高升温速率：≥125℃／min 3.5柱温箱冷却时间：从450℃降温至50℃，小于4min（室温22°C） 3.6温度稳定性：0.01℃/1℃ 3.7柱温箱内部照明灯，柱温箱门打开自动点亮 4.电子压力控制器 *4.1压力范围：0～1050kPa（152psi）（提供设置截图） 4.2全程压力范围内控制精度：0.001psi 4.3最大分流比：12500:1 5.分流不分流进样口 5.1进样口即时联接模块设计，用户可随时更换进样口模块 5.2进样口免工具维护设计，无需工具即可完成进样口维护 5.3最高使用温度：400℃ 5.4支持CSR大体积进样技术，最大支持50μL进样量 5.5支持即时连接柱锁扣，免工具即可完成色谱柱的连接 6.检测器 6.1检测器采用模块化设计，可实现2分钟内快速更换检测器 6.2仪器状态计数器，自动记录进样次数并可根据自主设定的进样次数阈值进行自动提醒 6.3氢火焰离子化检测器（FID） 6.3.1最低检测限（MDL）：≤1.2pgC/s 6.3.2灵敏度：0.03库仑/gC 6.3.3线性动态范围：≥107（±10%） 6.3.4最高温度：450℃，增量为0.1℃ 6.3.5熄火检测和自动重新点火 6.4火焰光度检测器（FPD） 6.4.1 最高操作温度：基座：450 ℃；检测池：200℃；步进0.1 ℃ 6.4.2最低检测限：100 fg P/s和5 pg S/s（甲基对硫磷） 6.4.3动态线性范围：104 (P)；103 (S) 6.4.4选择性：P/C=106:1；S/C =106:1 7.液体自动进样器 7.1 样品位数2mL：≥100位 7.2进样器不占进样口位置，更换进样口隔垫，衬管无需搬动进样器 7.3在不搬动进样塔的情况下可以执行手动进样 7.4进样精度：RSD≤0.3% 7.5交叉污染：≤0.001% 7.6最大进样体积：80μL，最小进样体积：0.005μL 8.操作软件 8.1数据库结构软件，中英文可选色谱工作站软件。 8.2软件全自动跟踪所有临界参数并在干扰和错误发生时提示用户，收集信息，跟踪运行状态并及时对操作者提示或报警，避免意外出错和重复分析的发生。 8.3可通过升级兼容第三方仪器，可升级至网络版软件，操控包括气相色谱、顶空进样器等第三方产品。 9. 技术服务和培训 9.1卖方须在到货后7天内到买方提供的现场免费安装、调试设备并验收，直至技术指标与标书符合。质保期为货物安装验收后24个月，在质保期内仪器厂商须提供免费保修服务。 9.2免费提供现场培训，人数不限。内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器；厂家提供4名人员免费的应用培训(不含差旅费)。 9.3厂家长期提供技术支持，并免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等, 免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。 9.4仪器安装调试完成后提供第三方出具的检定或校准报告。 10. 仪器配置 10.1气相色谱仪主机 1台 10.2分流不分流进样口 2套 10.3电子捕获检测器（ECD） 1套 10.4火焰离子检测器（FID） 1套 10.5火焰光度检测器（FPD） 1套 10.6液体自动进样器 1套 10.7空气除烃装置 1套 10.8延时稳压电源（6KVA 1小时） 1套 10.9相关分析色谱柱 3套 10.10耗材：分流衬管20只、不分离衬管20只、0.25石墨垫80只，自动进样器进样针4只，2mL液体进样品（瓶、盖、垫）1000个、色谱柱快捷安装工具4个、顶空适配器1套。 10.11氮气钢瓶及减压阀 1套 10.12空气压缩机 1套 10.13氢气发生器 1套 10.14设备控制装置和数据输出装置（i7、16G、1T硬盘，有双面打印及扫描复印功能品牌打印机） 1套 | 台 | 1 |  |
| 8 | 电热板 | 1.板面材质：石墨 2.板面厚度：≥20mm 3.控温范围：室温～460℃； 4.加热功率：≥3000W； 5.控温精度：±2℃； 6.加热板面尺寸：≥600×400mm 7.智能定时操作模式，定时范围1min～99h59min 8.工作电压：220V，50Hz 9.显示方式：LCD液晶屏 10.质保期为货物安装验收后24个月，在质保期内仪器厂商须提供免费保修服务。 | 台 | 1 |  |